- 测试版本数据采集需求

  - 连接设备

可搜索附近蓝牙，CUP开头的即为所需设备，展示所有CUP开头命名的蓝牙名，可选择连接。

  - 测试界面

设备成功建立通信连接后，用户可进入该界面，实现实时数据采集、原始波形可视化展示、信号质量评分、数据启停记录等测试核心操作。初步效果如下：

  - 波形显示功能

    - 滚动展示逻辑：设备产生有效数据并传入客户端时，红光波形、红外光波形同步动态滚动渲染，实时更新波形状态；无数据传入时，波形停止刷新，保持空白或静置状态。

    - 坐标轴参数：波形X轴固定展示时长为8秒，循环滚动刷新；Y轴采用动态自适应模式，根据实时数据最大、最小幅值自动适配展示区间，保证波形完整可视。

    - 界面刷新机制：波形界面默认刷新间隔为0.2秒，后台保留自定义配置入口，可按需调整刷新频率。

  - 信号质量评分功能

    - 评分对象：红外光信号。

    - 刷新频率：每1秒刷新一次，与血压值同步更新。

    - 评分规则：使用预处理后数据进行计算，计算逻辑参考脚本：sqi_template_match.py

    - 空数据兜底：无设备数据传入、设备未连接、信号中断、信号无效时，信号质量评分为0。

    - 分值规则：采用百分制评分，分值区间 0～1；数值越高代表信号质量越优、噪声越小、波形越稳定。

    - 记录联动规则：数据记录过程中，信号质量评分随原始数据同步采集、实时写入本地文件保存，与波形原始数据时序保持一致，用于后续数据分析与质量溯源。

  - 数据记录功能

    - 记录存储：成功启动数据记录后，系统实时监听设备传输数据，持续将原始数据增量写入本地文件，直至记录终止。

    - 记录内容：红光、红外光数据，心率、血氧数据，计算所得sqi数据，

    - 触发条件

      - 开始记录（双条件同时满足）：① 设备正常持续上传有效测试数据；② 用户手动点击【开始记录】按钮，任意条件不满足则无法启动记录。

      - 结束记录（任意条件触发即终止）：用户手动点击【结束记录】按钮、关闭软件客户端、退出测试界面、设备断连停止数据传输（手指移开无数据传入）。

    - 运行展示逻辑：数据记录终止后，波形展示功能不关闭；若设备仍持续传入数据，波形继续滚动刷新，直至设备完全停止数据传输、无新数据传入。

    - 异常兜底机制：记录任务处于运行状态时，若用户直接退出软件或退出测试界面，系统触发自动兜底逻辑：强制停止数据记录，并自动保存当前已采集的所有数据文件，保障数据不丢失、文件可正常溯源。

  - 数据文件命名规范

文件命名为数据记录的前置必要操作，必须在启动记录前完成配置；记录启动后锁定命名信息，全程不可修改，具体交互与校验规则如下：

    - 初始状态：文件命名输入框默认清空，无任何默认文件名、无自动填充内容。

    - 命名格式强校验：文件名仅支持大小写英文、数字、常规下划线「_」、短横线「-」等合法通用字符；禁止输入特殊非法字符，具体包含：中文、空格、顿号、星号、问号、引号、斜杠、反斜杠、冒号、百分号、&、@、#等系统禁用特殊符号；禁止空文件名提交。

    - 重名校验覆盖：用户输入的文件名若与本地已有文件重名，系统弹窗提示文件已存在，拦截记录操作，需用户修改名称、校验通过后方可继续。

    - 空值拦截提示：未输入任何文件名（输入框为空）时，点击【开始记录】将被系统拦截，同时弹出文字提示，引导用户完成命名。

    - 运行锁定规则：数据记录成功启动瞬间，锁定当前文件名，记录全程不支持修改、替换、清空、重命名操作。

  - 数据存储结构优化

    - 在原有数据存储字段基础上，新增soft_version（软件版本编号）、alg_version（算法版本编号）三个字段。soft_version 用于记录当前客户端软件版本号，alg_version 用于记录当前信号解析、评分对应的算法版本号，用于后续数据回溯、版本适配与问题溯源；sqi为信号质量评分，与原始波形数据时序一一对应，完整留存信号质量数据。

  - 补充边界说明

为避免开发、测试出现理解歧义，补充本次需求隐含的边界规则，所有规则均贴合原始需求逻辑：

    - 无数据保护：未连接设备、无任何数据传入时，【开始记录】按钮默认可点击，但会因不满足触发条件被拦截，不会生成空文件、无效文件。

    - 终止后无存储：手动/自动终止记录后，后续传入的波形数据仅做界面展示，不再写入本地文件。

    - 字段赋值规则：soft_version、alg_version 在每次记录开始时自动读取当前最新版本信息并固化至文件，单次记录版本信息唯一，所有新增字段无空值、无覆盖。

    - 刷新频率适配：调整波形刷新间隔仅影响界面渲染速度，不改动设备数据采集频率、数据存储精度。